Руководство по применению  модель 288

Данный прибор - бесконтактный инфракрасный термометр. Просто нацельте термометр на объект и нажмите кнопку ‘Измер’, чтобы измерить температуру поверхности объекта.

Нажимая кнопку ‘Измер’, устройство начнет измерять температуру объекта, при этом включается лазер.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

1. КОГДА УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ В ГЛАЗА – ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ.

2. БУДТЕ  ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОСТОРОЖНЫ, УПРАВЛЯЯ ЛАЗЕРОМ.

3.НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ПРИБОР В  ГЛАЗА.

Режим Максимум

1.Включите питание: Нажмите кнопку “Измер”.

2.Считывание Температуры: Нажмите снова кнопку “Измер”, на дисплее отобразится  максимальное значение температуры, которое  будет непрерывно обновляться.

Проверка HACCP (стандарт безопасности пищевых продуктов)

В термометр включена функция проверки HACCP, чтобы графически указывать критическую температурную зону. Изображения и светодиоды, расположенные под дисплеем, указывают безопасную или опасную температуру пищевого продукта. Зеленый и красный светодиоды  всегда будут светиться перед выключением прибора.

Зеленый светодиод с изображением           указывает безопасное (прохладное или замороженное)

состояние ниже 4oC , а  с изображением          указывает  температуру  выше 60oC, опасную для прикосновения.

Когда температура будет между 4oC и 60oC, красный светодиод с изображением         укажет, что температура находится в пределах от 4oC до 60oC .

Шкала °C ИЛИ °F “

Чтобы переключить термометр со шкалы ‘°C’ в ‘°F’ или с ‘°F’ в ‘°C’, во-первых, включите прибор, нажав кнопку «Измер», затем нажмите кнопку «Режим» один раз, ‘°C’ или ‘°F’ символ замигает, после чего нажмите кнопку «Измер», чтобы изменить шкалу.

ДИАПАЗОН ЭМИССИИ

Инфракрасный термометр поставляется с установленным коэффициентом эмиссии 0.95. Эмиссия термометра может быть изменена в пределах от 0.05 (5E) до 1 (100E). Изменения должны выполняться только опытным персоналом. Чтобы изменить эмиссию, сначала включите прибор, нажав кнопку ‘Измер’, затем нажмите кнопку ‘Режим’ два раза для выбора эмиссии. Значение 95E замигает на экране ЖКИ, затем нажмите кнопку 'Измер', чтобы установить значение эмиссии, нажмите кнопку ‘Режим’ снова, чтобы выйти из  экрана настройки. Для получения информации, касающейся эмиссии определенных материалов, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим розничным продавцом. Примечание: бесконтактные инфракрасные термометры не рекомендуются для использования измерения температуры блестящих или полированных металлов.

ШТРИХОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ: фиксированный диапазон для штриховых индикаторов лежит в пределах 20~220°C , при этом среднее значение соответствует 120°C.

Штриховые индикаторы обновляются в зависимости от  измеряемого значения

Индикация сообщений об ошибке

Термометр имеет следующие сообщения об ошибке:

|  | 'Hi' или 'Lo' отображаются, когда измеряемая температура за пределами диапазона прибора, 'Hi' - когда выше, чем +350°C и 'Lo' -когда ниже чем –55°C |
| --- | --- |
|  | ‘Er2’ отображается, когда термометр подвергается быстрым изменениям окружающей температуры. ‘Er3’ - когда окружающая температура термометра ниже 0°C ИЛИ выше +50°C . В обоих случаях Вы должны позволить термометру стабилизироваться к температуре рабочего помещения в течение продолжительного времени (минимально 30 минут) |
|  | Для всех других сообщений об ошибке необходимо перезагрузить термометр, для чего, выключите прибор, удалите батарею и подождите минимум одну минуту, повторно вставьте батарею и включите прибор. Если сообщение об ошибке остается, пожалуйста, свяжитесь с Сервис-центром для дальнейшей помощи. |

ПИТАНИЕ

Термометр отображает следующие индикаторы уровня заряда батареи:

| «Батарея заряжена»: измерения возможны | «Низкий заряд батареи»: батарею требуется поменять, измерения возможны | «Батарея разряжена»: измерения не возможны |
| --- | --- | --- |

При появлении индикатора ‘Низкий заряд батареи’, пожалуйста, используя маленькую, крестообразную отвертку, открутите винт на крышке батареи и замените батареи немедленно на аналогичные типоразмера AAA, 1.5V * 2шт.

Важно выключить прибор прежде, чем заменить батареи, иначе термометр может дать   сбой.

После замены новой батареи кольцо на основании прибора должно быть расположено в правильном положении и хорошо зафиксировано перед закрытием крышки. Чтобы удостовериться, что это так, должен быть щелчок при установке крышки.

Использованные батареи утилизируйте правильно вне досягаемости детей.

ХРАНЕНИЕ & ЧИСТКА

Линза датчика - самая деликатная часть термометра. Линза должна содержаться в чистоте всегда, чистка должна производиться только мягкой тканью или хлопковым тампоном, смоченным водой или медицинским спиртом, позволяя линзе полностью высохнуть прежде, чем использовать ее. Не погружает части термометра в жидкости. Термометр должен храниться при комнатной температуре.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Диапазон Измерения | -55 …~350°C |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды | 0~50°C |
| Точность (Tобъекта=15-35°C, Tокр.ср=25°C) | +/-1.0°C |
| Точность (Tобъекта =-33~350 оC, Tamb=23±3 оC) | -55~0°C:± (2+0.05/град). ° C; выше 0°C:±2°C или 2 % от измеренной величины, какой бы ни было большой |
| Разрешение (-55.0~199.9°c) | 0.1°C (переключаемое) |
| Время измерения (90 %) | 1 секунда |
| Оптическое разрешение | 6:1 |
| Диапазон Эмиссии | настраиваемое значение – от 0.05 до 1.00 (по умолчанию 0,95) |
| Срок службы аккумулятора | Типовое - 40 час, минимум - 30 час (автовыключение после 15 секунд бездействия) |
| Батарея | Типоразмер AAA, 2шт |
| Габариты | 26x 45 x 128 |
| Вес | 108 граммов, включая батареи |

| Новое в измерении температуры | Komoloff.ru |
| --- | --- |