# Инструкция по применению термометра

для моделей  KOMOLOFF 410, оптика  (12:1) с разъемом для термопары

Термометр является бесконтактным инфракрасным измерителем.

# Функции

Для просмотра всех функций нажмите кнопку Mode

| E | Покажет коэффициент эмиссии (по умолчанию он равен 0,95) |
| --- | --- |
| ( E ( | Нажмите кнопку Mode, затем нажмите кнопку Up(Вверх) или Down(Вниз), чтобы установить коэффициент эмиссии, после чего нажмите снова кнопку Mode для подтверждения. Эмиссия может изменяться от 0,10 (10Е) до 1,00(100Е) |
| MAX MIN dIF AVG | Нажмите кнопку Mode для режимов Максимум (MAX), Минимум (MIN), Разница между MAX и MIN(dIF), Среднее (AVG). Во время измерения показания будут отображаться сзади значка режима |
| HAL KAL | Нажмите кнопки Up (Вверх) или Down (Вверх), чтобы изменить верхний порог сигнала (HAL) или нижний (LAL), затем нажмите кнопку Meas для подтверждения. Например: Когда показание будет 26,9оС меньше, LAL = 27 оС, значок Low будет мигать, и вы услышите звуковой сигнал. |
| PRB | Соедините термопару с соответствующим разъемом на приборе и установите ее в/на объект измерения, термометр автоматически без нажатия каких-либо кнопок отобразит температуру объекта. Чтобы увидеть минимальную или максимальную температуру во время измерения пробником, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку Up или Down Внимание! После измерения высокой температуры пробник может оставаться горячим какое-то время |

Примечание. При бездействии термометр выключается автоматически после 60 секунд (в режиме измерения пробником – после 12 минут)

| В режимах E, MIN, DIF, AVG | Нажмите кнопку Вверх для вкл/выкл режима LOCK (фиксация). Этот режим особенно полезен для контроля температуры в течение 60 минут |
| --- | --- |
|  | Нажмите кнопку Вниз для переключения между шкалами Цельсия и Фаренгейта |
| Во всех режимах, удерживая нажатой кнопку Meas | Нажмите кнопку Вверх для вкл/выкл подсветки экрана |
|  | Нажмите кнопку Вниз для вкл/выкл лазера |

ВНИМАНИЕ

1. При использовании прибора не смотрите непосредственно в луч лазера – это может привести к повреждению глаз.

2. Будьте предельно внимательны при работе с лазером.

3. Никогда не направляйте лазер кому-либо в глаза

4. Храните прибор в недоступном для детей месте

# Хранение и чистка

Прибор должен храниться в закрытом помещении при температуре от –20 до +65.

Сенсорные линзы являются наиболее деликатной частью прибора. Линзы должны быть чистыми все время, уход за ними осуществляется  с помощью мягкой материи или хлопкового тампона,  смоченных водой или в спирте-ректификате. Перед использованием прибора поверхность линз должна полностью просохнуть. Не погружайте в жидкость никакие части прибора.

# Сообщения об ошибках

Термометр отображает следующие визуальные диагностические сообщения

| Hi ((( ))) Low | Значок ”Hi” или “Low” отображается, когда измеряемая температура находится за пределами HAL и LAL |
| --- | --- |
| Er2 Er3 Er | “Er2” отображается при быстрых изменениях окружающей температуры “Er3” отображается, когда окружающая температура меньше 0 оС или превышает 50 оС. Прибору необходимо длительное время (около 30 минут) чтобы стабилизироваться к рабочей/комнатной температуре. При отображении Error5-9 необходимо произвести сброс термометра. Для этого выключите прибор, выньте батарею и подождите 1 минуту, после чего вставьте батарею обратно и включите прибор. Если ошибки останутся, обращайтесь в сервис-центр для дальнейшей помощи. |
| Hi Lo | “Hi” или “Lo”отображается, если измеряемая температура выходит за диапазон измерения |

# Батареи

Термометр имеет следующие индикации состояния батарей

| «Батарея в норме»: измерение возможно | «Низкий заряд»: необходимо заменить батарею, измерение возможно | «Батарея разряжена»: измерение невозможно |
| --- | --- | --- |

При индикации «Низкий заряд» необходимо немедленно заменить батареи 
            элементами ААА 1,5 В.

Пожалуйста, отметьте: очень важно выключить термометр перед сменой батареи, в противном случае прибор может выйти из строя.

Храните использованные батареи в не доступном для детей месте.

Спецификация

| Наименование | Функция бесконтактного измерения | Функция измерения пробником-термопарой |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения | от –60 до +500 оС | от –64 до +1400 оС |
| Температура окружающей среды | 0 ~ 50 оС |
| Точность (при температуре объекта 15~35 оС и окружающей среды 25 оС) | +- 1,0 оС | +-1% от измеренной величины или 1 оС при любой более высокой |
| Точность (при температуре объекта 33~760 оС и окружающей среды 23+-3 оС) | +-2% от измеренной величины или 2 оС при любой более высокой |  |
| Разрешение (9,9~199,9 оС) | 0,1 оС |
| Время измерения (90%) | 1 секунда |
| Расстояние : Пятно | 12 :1 (90% выделенной мощности) |
| Диапазон эмиссии | От 0,1 до 1,0 с шагом 0,1 (0,95 по умолчанию) |
| Время работы батарей | Номинально 180 ч, минимум 140 ч при непрерывном использовании (Alkaline, без учета лазера и подсветки индикатора) |
| Габаритные размеры | 48,8 х 132,7 х 146,0 мм |
| Вес | 221,8г , включая батареи (ААА, 2 шт.) |
| Примечание. При напряженности электромагнитного поля 3В/м и частоте от 200 до 60 МГц максимальная погрешность измерения составляет 10 оС |

внимание: Диапазон измерения относится только к термометру. Пользователь должен выбирать правильные типы пробника для различного рода применений. Пожалуйста, удостоверьтесь, что температура измеряемого объекта не превышает температурный диапазон пробника, чтобы избежать его повреждения.

ЭМС: Показания измерений могут изменяться, если прибор работает в сильном электромагнитном поле с напряженностью приблизительно 3В/м, но характеристики прибора при этом неизменны