# Инструкция по применению термометра

Модель 425 - с разъемом для термопары

Термометр является бесконтактным инфракрасным измерителем.

# Функции

Нажмите кнопку Эмиссия(1) для установки коэффициента эмиссии

|  | Нажмите кнопку Эмиссия (1), затем нажмите кнопку Вверх (4) или Вниз (2), чтобы установить коэффициент эмиссии, после чего нажмите кнопку Режим (5) для подтверждения. Эмиссия может изменяться от 0,10 (10Е) до 1,00(100Е) |
| --- | --- |

Нажмите кнопку Режим (5) для просмотра оставшихся параметров

|  | Покажет коэффициент эмиссии (по умолчанию он равен 0,95) |
| --- | --- |
|  | Нажмите кнопку Режим (5) для просмотра значений Максимум (MAX), Минимум (MIN), Разница между MAX и MIN(dIF), Среднее (AVG). Во время измерения показания будут отображаться сзади значка режима |
|  | Нажмите кнопки Вверх (4) или Вверх (2), чтобы изменить верхний порог сигнала (HAL) или нижний (LAL), затем нажмите кнопку Измерение (5) для подтверждения. Например: Когда показание будет 26,9оС (меньше, чем LAL = 27 оС), значок Low будет мигать, и вы услышите звуковой сигнал. |

|  | Соедините термопару с соответствующим разъемом на приборе (11) и установите ее в/на объект измерения, термометр автоматически без нажатия каких-либо кнопок отобразит температуру объекта. Чтобы увидеть минимальную или максимальную температуру во время измерения пробником, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку Вверх (4) или Вниз (2) Внимание! После измерения высокой температуры пробник может оставаться горячим какое-то время |
| --- | --- |
|  | После измерения температуры нажимайте кнопку Режим (5) для выбора режима Память (M00), затем нажмите кнопку Измерение (6), чтобы сохранить измеренное значение. В режиме Память (M00) нажатием кнопки Вверх (4) или Вниз (2), можно отобразить до 24 сохраненных записей измерений. Для очистки записей в режиме Память, удерживая нажатой кнопку Вверх, нажмите кнопку в течение 2 секунд. |

Примечание. При бездействии термометр выключается автоматически после 60 секунд (в режиме измерения пробником – после 12 минут).

| В режимах E, MIN, DIF, AVG | Нажмите кнопку Вверх (4) для вкл/выкл режима LOCK (фиксация). Этот режим особенно полезен для продолжительного контроля температуры длительностью до 60 минут |
| --- | --- |
|  | Нажмите кнопку Вниз (2) для переключения между шкалами Цельсия и Фаренгейта |
| Во всех режимах, удерживая нажатой кнопку Meas | Нажмите кнопку Вверх (4)для вкл/выкл подсветки экрана |
|  | Нажмите кнопку Вниз (2) для вкл/выкл лазера |

ВНИМАНИЕ

- При использовании прибора не смотрите непосредственно в луч лазера – это может привести к повреждению глаз.

- Будьте предельно внимательны при работе с лазером.

- Никогда не направляйте лазер кому-либо в глаза

- Храните прибор в недоступном для детей месте

# Хранение и чистка

Прибор должен храниться в закрытом помещении при температуре от –20 до +65.

Сенсорные линзы являются наиболее деликатной частью прибора. Линзы должны быть чистыми все время, уход за ними осуществляется  с помощью мягкой материи или хлопкового тампона,  смоченных водой или в спирте-ректификате. Перед использованием прибора поверхность линз должна полностью просохнуть. Не погружайте в жидкость никакие части прибора.

# Сообщения об ошибках

Термометр отображает следующие визуальные диагностические сообщения

|  | Значок ”Hi” или “Low” отображается, когда измеряемая температура находится за пределами HAL и LAL |
| --- | --- |
| 「」 「」 「」 | “Er2” отображается при быстрых изменениях окружающей температуры “Er3” отображается, когда окружающая температура меньше 0 оС или превышает 50 оС. Прибору необходимо длительное время (около 30 минут) чтобы стабилизироваться к рабочей/комнатной температуре. При отображении Error5-9 необходимо произвести сброс термометра. Для этого выключите прибор, выньте батарею и подождите 1 минуту, после чего вставьте батарею обратно и включите прибор. Если ошибки останутся, обращайтесь в сервис-центр для дальнейшей помощи. |
| 「」「」 | “Hi” или “Lo”отображается, если измеряемая температура выходит за диапазон измерения |

# Батареи

Термометр имеет следующие индикации состояния батарей

| «Батарея в норме»: измерение возможно | «Низкий заряд»: необходимо заменить батарею, измерение возможно | «Батарея разряжена»: измерение невозможно |
| --- | --- | --- |

- При индикации «Низкий заряд» необходимо немедленно заменить батареи элементами ААА 1,5 В.
Пожалуйста, отметьте: очень важно выключить термометр перед сменой батареи, в противном случае прибор может выйти из строя.
Храните использованные батареи в не доступном для детей месте.

Спецификация

| Наименование | Функция бесконтактного измерения | Функция измерения пробником-термопарой |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения | от –60 до +1500 оС | от –64 до +1400 оС |
| Температура окружающей среды | 0 ~ 50 оС |
| Точность (при температуре объекта 15~35 оС и окружающей среды 25 оС) | ± 1,0 оС | ±1% от измеренной величины или 1 оС при любой более высокой (при окружающей температуре 23 ±6 оС) |
| Точность (при температуре объекта 33~760 оС и окружающей среды 23+-3 оС) | ±2% от измеренной величины или 2 оС при любой более высокой |  |
| Диапазон эмиссии | От 0,1 до 1,0 с шагом 0,1 (0,95 по умолчанию) |
| Разрешение (9,9~199,9 оС) | 0,1 оС |
| Время измерения (90%) | 1 секунда |
| Расстояние : Пятно | 50 :1 |
| Время работы батарей | Номинально 180 ч, минимум 140 ч при непрерывном использовании (Alkaline, без учета лазера и подсветки индикатора) |
| Габаритные размеры | 47,0 х 197,0 х 203,3 мм |
| Вес | 386,1 г , включая батареи (ААА, 2 шт.) |
| Примечание. При напряженности электромагнитного поля 3В/м и частоте от 200 до 60 МГц максимальная погрешность измерения составляет ±10 оС |

внимание: Диапазон измерения относится только к термометру. Пользователь должен выбирать правильные типы пробника для различного рода применений. Пожалуйста, удостоверьтесь, что температура измеряемого объекта не превышает температурный диапазон пробника, чтобы избежать его повреждения.

ЭМС: Показания измерений могут изменяться, если прибор работает в сильном электромагнитном поле с напряженностью приблизительно 3В/м, но характеристики прибора при этом неизменны.

Ref.No:012009