Руководство по применению модели Komoloff 498 (с белым светодиодом)

Модель с разъемом для термопары

Прибор является бесконтактным ИК термометром. Имеет множество измерительных функций. Пожалуйста, храните, прибор подальше от детей и не используйте его не по назначению.

(Default Screen)

Просто наведите линзы термометра (7) на зону измерения объекта и нажмите кнопку «Измер» (6), чтобы отобразить температуру поверхности объекта. Отношение расстояния до объекта к зоне измерения составляет 30:1. Пожалуйста, удостоверьтесь, что зона измерения находится в зоне прицеливания.

#### Функции  Нажимайте кнопку «Режим» (2) для выбора следующих функций.

|  | Покажет коэффициент эмиссии (по умолчанию он равен 0,95) |
| --- | --- |
|  | Нажмите кнопку «Режим» (2), затем нажмите кнопку «Вверх» (4) или "Вниз" (3), чтобы установить коэффициент эмиссии, после чего нажмите снова кнопку «Режим» (2) для подтверждения. Эмиссия может изменяться от 0,10 (10Е) до 1,00(100Е) |
|  | Нажмите кнопку «Режим» (2) для выбора одного из режимов измерения Максимум (MAX), Минимум (MIN), Разница между MAX и MIN(dIF), Среднее (AVG). Во время измерения показания будут отображаться рядом со значком режима. |
|  | Нажмите кнопки «Вверх» (4) или «Вверх» (3), чтобы изменить верхний порог сигнала (HAL) или нижний (LAL), затем нажмите кнопку «Измер» (6) для подтверждения. Например: Когда показание прибора будет 26,9оС (меньше, чем LAL = 27 оС), значок Low будет мигать, и вы услышите звуковой сигнал. |
|  | Соедините термопару с соответствующим разъемом на приборе (5) и установите ее в/на объект измерения, термометр автоматически без нажатия каких-либо кнопок отобразит температуру объекта. Чтобы увидеть минимальную или максимальную температуру во время измерения пробником, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку "Вверх" (4) или "Вниз" (3) После измерения высокой температуры пробник может оставаться горячим какое-то время. |

** При бездействии термометр выключается автоматически после 60 секунд (в режиме измерения пробником – после 12 минут).

##### Дополнительные функции

| В режимах E,MAX, MIN, DIF, AVG : | Нажмите кнопку Вверх (4) для вкл/выкл режима LOCK (фиксация). Этот режим особенно полезен для продолжительного контроля температуры длительностью до 60 минут |
| --- | --- |
|  | Нажмите кнопку "Вниз" (3) для переключения между шкалами Цельсия и Фаренгейта |
| Во всех режимах: сначала нажмите кнопку «Измер» (6) | и затем кнопку «Вверх»(4) для вкл/выкл подсветки дисплея |  |
|  | и затем кнопку «Вниз» (3)для вкл/выкл лазера. |  |

ВНИМАНИЕ

- При использовании прибора не смотрите непосредственно в луч лазера – это может привести к повреждению глаз

- Будьте предельно внимательны при работе с лазером.

3. Никогда не направляйте лазер кому-либо в глаза
4. Храните прибор в недоступном для детей месте

ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА

Прибор должен храниться в закрытом помещении. Сенсорные линзы являются наиболее деликатной частью прибора. Линзы должны быть чистыми все время, уход за ними осуществляется  с помощью мягкой материи или хлопкового тампона,  смоченного водой или в спирте-ректификате. Перед использованием прибора поверхность линз должна полностью просохнуть. Не погружайте в жидкость никакие части

#### СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Термометр отображает следующие визуальные диагностические сообщения

|  | Значок ”Hi” или “Low” отображается, когда измеряемая температура находится за пределами HAL и LAL |
| --- | --- |
| 「」 「」 | “Er2” отображается при быстрых изменениях окружающей температуры “Er3” отображается, когда окружающая температура меньше 0 оС или превышает 50 оС. Прибору необходимо длительное время (около 30 минут), чтобы стабилизироваться к рабочей/комнатной температуре. |
| 「」 | При отображении Error5-9 необходимо произвести сброс термометра. Для этого выключите прибор, выньте батарею и подождите 1 минуту, после чего вставьте батарею обратно и включите прибор. Если ошибки останутся, обращайтесь в сервис-центр для дальнейшей помощи |
| 「」「」 | “Hi” или “Lo”отображается, если измеряемая температура выходит за диапазон измерения |

БАТАРЕИ

Термометр имеет следующие индикации состояния батарей

| «Батарея в норме»: измерение возможно | «Низкий заряд»: необходимо заменить батарею, измерение все еще возможно | «Батарея разряжена»: измерение невозможно |
| --- | --- | --- |

.  При индикации «Низкий заряд» необходимо немедленно заменить батареи элементами типа ААА 1,5 В. Пожалуйста, отметьте: очень важно выключить термометр перед сменой батареи, в противном случае прибор может выйти из строя.

Храните использованные батареи в не доступном для детей месте.

##### СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Параметр | Значение для ИК измерения | Значения при измерении термопарой (типа K; пробник не прилагается) |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения | -60 +760 oC | -64 +1400°C |
| Температура окружающей среды | 0 +50°C |
| Точность измерения (Tобъекта=15~35°C, Tокр.ср.=25°C) | ±1.0°C | +/-1% от измеренной величины или 1 оС при любой более высокой (при окружающей температуре 23 +/-6 оС) |
| Точность измерения (Tокр.ср.=23±3°C) | Tобъекта=-60~0:+/-(2+0.05)оC,Tобъекта=0~760: +/-2% от измеренного значения или 2°C при любой более высокой |  |
| Диапазон эмиссии | от 0.1 до 1 (с шагом .01). По умолчанию- 0,95 |
| Разрешение | 0.1°C от t -83.2 до 999.9(°C) , при остальных температурах 1°C |
| Время измерения (90%) | 1сек |
| Оптическое разрешение | 30:1 |
| Время работы батарей | Номинально180час, минимально 140 час непрерывной работы (Алкалайновые, без использования лазера и подсветки) |
| Габариты | 195*121*46мм |
| Вес | 282 гр., включая батареи (2 шт. типа AAA) |
| Примечание: При напряженности электромагнитного поля 3В/м и частоте от 200 до 60 МГц максимальная погрешность измерения составляет +-10 оС |

Внимание: Диапазон измерения относится только к термометру. Пользователь должен выбирать правильные типы пробника для различного рода применений. Пожалуйста, удостоверьтесь, что температура измеряемого объекта не превышает температурный диапазон пробника, чтобы избежать его повреждения.

Внимание: Чтобы избежать электрического удара и порчи термометра, не измеряйте проводники под напряжением более  24В переменного или 60Впостоянного тока с помощью пробника.

| Новое в измерении температуры | www.komoloff.ru |
| --- | --- |

EMC/RFI: Измерения могут быть неточными, если прибор находится в поле электромагнитного излучения силой примерно 3 В/м, но на производительность термометра это не будет влиять.

# Text boxes

*Две лазерные точки лучше указывают предположительную зону измерения.